## 1
| Część nr | 1 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Rękojeść staplera laparoskopowego, uniwersalna, do zastosowania z ładunkami 30mm, 45mm, 60mm (z wbudowanym nożem). Możliwość wyginania szczęk ładunku do 45 stopni. Do 25 aplikacji. |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Ładunek do staplera laparoskopowego, z wbudowanym nożem, długość linii szwu 45mm, wysokość zszywki (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia): 3,5mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm) . Do zastosowania z rękojeścią z poz. 1. |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Ładunek do staplera laparoskopowego, z wbudowanym nożem, długość linii szwu 60mm, wysokość zszywki (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia): 3,5mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm). Do zastosowania z rękojeścią z poz. 1. |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Ładunek do staplera laparoskopowego, z wbudowanym nożem, długość linii szwu 60mm, trzy wysokości zszywek w jednym ładunku (otwarte: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm), możliwość wygięcia szczęk ładunku do 45 stopni. Do zastosowania z rękojeścią z poz. 1. |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 2
| Część nr | 2 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, noworodkowy, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy. Parametry: - skuteczność filtracji >99,99%, - przestrzeń martwa 10ml, - opór 0,3cm H2O przy 2,5l/min, - masa do 12g, - skuteczność nawilżania 28mg H2O/l przy Vt 50ml. Pakowany sterylnie po 1 szt. | dla niemowląt | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, dla dzieci, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy. Parametry: - skuteczność filtracji >99,99%, - przestrzeń martwa 29ml, - opór 1,4cm H2O przy 10 l/min, - masa do 23g, - skuteczność nawilżania 31mg H2O/l przy Vt 250ml Pakowany sterylnie po 1 szt. | dla dzieci | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny, złącza proste, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno z koreczkiem Parametry: - skuteczność filtracji >99,999%, - opór 1,2 cm H2O przy 30 l/min, - przestrzeń martwa 51 ml, - masa max 30g, - skuteczność nawilżania 33mg H2O/l przy Vt 500ml Pakowany sterylnie po 1 szt. | dla dorosłych | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, elektrostatyczny dla dorosłych i starszych dzieci z portem Parametry: - skuteczność filtracji >99,99%, - opór 0,8 cm H2O przy 30 l/min - przestrzeń martwa 36ml, - masa max 24 g - skuteczność nawilżania 9mg H2O/l przy Vt 500ml. Pakowany sterylnie po 1 szt. | dla dorosłych i starszych dzieci | szt. | 1250 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno. Parametry: - skuteczność filtracji >99,99%, - opór 1,1 cm H2O/l przy 30 l/min, - przestrzeń martwa 66ml, - masa max 36g, - skuteczność nawilżania 32mg H2O/l przy Vt 500ml Pakowany sterylnie po 1 szt. |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Obwód oddechowy polietylenowy lekki i rozciągliwy: - długość ok. 150 cm, - trójnik z portem i z zatyczką, - łącznik kątowy z portem do kapnografii z wyjściem 22F, - złącze do respiratora 22F. Potwierdzone certyfikatem producenta do stosowania przez okres do 7 dni u jednego pacjenta (z możliwością stosowania u więcej niż jednej osoby, pod warunkiem każdorazowej wymiany filtra po stronie pacjenta). |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Obwód oddechowy, polietylenowy: - długość ok. 150 cm, - worek oddech. 2 l, - ramię dodatkowe ok. 90 cm, - trójnik z łącznikiem kątowym, z portem do kapnografii z zatyczką. Potwierdzone certyfikatem producenta do stosowania przez okres do 7 dni u jednego pacjenta (z możliwością stosowania u więcej niż jednej osoby, pod warunkiem każdorazowej wymiany filtra po stronie pacjenta). |  | szt. | 110 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych, - wykonany z PCV, - kompatybilny z aparatem do znieczulenia firm Drager, Primus, Dameca, Chirana, - 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, - długość ok. 180 cm, ramię dodatkowe ok. 120 cm, - łącznik kątowy z portem kapno, trójnik Y, - złącza elastyczne 22mm, - worek oddechowy poj. 2 l, bezlateksowy - jednorazowego użytku, sterylny. |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu, bez lateksu, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt. | 375 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Łącznik z PCV ze złączem podwójnie obrotowym z zatyczką do odsysania i bronchoskopii. Złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F. Długość min 10 cm. Pakowane pojedynczo, jałowe. |  | szt. | 175 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | Łącznik z PCV ze złączem podwójnie obrotowym z zatyczką do odsysania i bronchoskopii. Złącze 22F . Długość min 10 cm. Pakowane pojedynczo, jałowe. |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | Złącze kątowe 90 -120, do obwodów oddechowych, jałowe lub mikrobiologicznie czyste z męskim złączem luer-lock, 22M/15F i 15M |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 3
| Część nr | 3 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Sonda bipolarna widelec prosta, dł. robocza 4,5 cm, przewód ok. 3 m; do bezpośredniej stymulacji nerwów. Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie a 10 szt. |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Elektroda powierzchniowa 4-kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną rozm. 7-9; powierzchnia elektrody 37x37 mm. W komplecie elektroda neutralna. Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie a 10 szt. |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 4
| Część nr | 4 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | System zamknięty do nawilżania mieszaniny oddechowej, nebulizacji, aktywnego nawilżania: - pojemnik 500ml z jałową apirogenną, wolną od endotoksyn wodą, - sterylny łącznik nawilżający z zaworem nadciśnieniowym, - wbudowany port pasujący do wszystkich adapterów i węży, - możliwość połączenia z drenem tlenowym. | 500ml | szt. | 190 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 5
| Część nr | 5 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Wkład jednorazowy, strzykawka poj. 200 ml, wytrzymałość min. 83 bar/1200 psi, objętość resztkowa 1,5 ml. Produkt kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu Accutron CT firmy Medtron AG. |  | szt | 250 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Wężyk pacjenta - przedłużacz przeznaczony dla 1 pacjenta. Wytrzymałość min. 21 bar/305 psi. Średnica wewnętrzna ok. 1,5 mm, długość ok. 1,5 m. Produkt kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu Accutron CT firmy Medtron AG. |  | szt | 250 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 6
| Część nr | 6 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna, nie może wywoływać patologicznych reakcji tkanek lub nadwrażliwości. Sterylna. Rozmiar 70-80mm x 50mm x 1 mm |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Wchłanialna gąbka żelatynowa hemostatyczna, nie może wywoływać patologicznych reakcji tkanek lub nadwrażliwości. Sterylna. Rozmiar 70-80mm x 50mm x 10 mm |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 7
| Część nr | 7 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Linia pomiarowa jednorazowego użytku z przetwornikiem 1–kanałowym: długość linii 120-150cm, zestaw przepłukujący, możliwość zewnętrznej kalibracji przez dodatkowe przyłącze w kablu interfejsowym, odporność na defibrylację, zakres pracy od 30mmHg do 300mmHg; przetwornik kompatybilny z przewodem połączeniowym do modułu systemu monitorowania BeneView T8. Opakowanie 5 szt. |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 8
| Część nr | 8 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Jednorazowy czujnik z linią pomiarową IBP - typ ST 33, jeden kanał. Wtyk - typ MEDEX/ABBOTT. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 9
| Część nr | 9 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Laparoskopowe narzędzie typu Seal&Cut bipolarne o parametrach: - długość narzędzia 360 mm średnica 5 mm - długość zespalania części roboczej 26,5 mm - długość cięcia części roboczej 23,5 mm - przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią - konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego - rotacja trzonu narzędzia 360° - dodatkowa artykulacja końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80° - spread cieplny <1 mm Narzędzie jednorazowego użytku pakowane sterylnie pojedynczo. |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Narzędzie laparoskopowe typu Seal&Cut bipolarne o parametrach: - długość narzędzia 440 mm średnica 12 mm - długość zespalania części roboczej 50 mm - długość cięcia części roboczej 47 mm - przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią - konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego - rotacja trzonu narzędzia - dodatkowa artykulacja końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80° - spread cieplny <1 mm Narzędzie jednorazowego użytku pakowane sterylnie pojedynczo. |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Narzędzie do chirurgii otwartej typu Seal&Cut bipolarne o parametrach: - długość narzędzia 240 mm średnica 12 mm - długość zespalania części roboczej 50 mm - długość cięcia części roboczej 47 mm - przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią - konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego - rotacja trzonu narzędzia - dodatkowa artykulacja końcówki roboczej prawo/lewo w zakresie 80° - spread cieplny <1 mm Narzędzie jednorazowego użytku pakowane sterylnie pojedynczo |  | szt. | 21 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2) Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia na okres obowiązywania umowy generatora korzystającego z technologii bipolarnej o następujących parametrach: - podwójny generator o mocy 2x 150W - ciekłokrystaliczny ekran wyświetlający komunikaty urządzenia - automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego narzędzia - możliwość aktywowania mocy ręcznie oraz opcjonalnie sterownikiem nożnym - możliwość pracy w dwóch trybach pracy "standard" oraz "plus" (używającym dodatkowej dawki mocy) - komunikat dźwiękowy rozpoczęcia i zakończenia procesu zespalania - automatyczny system pomiaru impedancji - system automatycznego doboru mocy potrzebnej do zespolenia - możliwość zespalania naczyń do 7 mm Urządzenie przeprowadzające proces zespalania po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku aktywującego bez konieczności przytrzymywania go do zakończenia procesu przez urządzenie.
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 10
| Część nr | 10 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip /HX-610-135/, kąt rozwarcia 135º, dł. ramion 7,5 mm, 6 mm, 9mm. Opakowanie a 40 szt. |  | op. | 11 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip /HX-610-090L/, kąt rozwarcia 90º, dł. ramion 9 mm. Opakowanie a 40 szt. |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Barwnik indigo carmine 1%. Marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki - do zastosowania diagnostycznego (lokalizacja zmian błony śluzowej) Opakowanie w postaci szklanej fiolki/ampułki a 10 ml. Wielkość opakowania: 10 szt. |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów. Narzędzie składające się z wstępnie zmontowanych: uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej. Długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm. Opakowanie 5 sztuk (oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi). |  | op (5szt.) | 10 |  | 0 |  | 0
x | x | x | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 11
| Część nr | 11 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | 4% roztwór formaldehydu buforowany do użytku histopatologicznego. | nie dotyczy | 1 kg | 400 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 10% roztwór formaldehydu do użytku histopatologicznego. | nie dotyczy | 1 kg | 20 |  | 0 |  | 0
x | x |  | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 12
| Część nr | 12 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Myjki dla pacjenta - wykonane z włókna poliestrowego o gramaturze min 110g/m2 - nasączone delikatnym środkiem myjącym o neutralnym pH, aktywowanym po zwilżeniu wodą, - produkt dopuszczony do obrotu na terenie UE, posiadający poziom bezieczeństwa stosowania odpowiedni dla produktów kosmetycznych, - instrukcja w języku polskim. Rozmiar ok. 12 cm x 20 cm, grubość min 0,5 cm. Opakowanie foliowe a 24 szt. |  | op. | 550 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 13
| Część nr | 13 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Sterylny fartuch chirurgiczny: - wykonany z włókniny typu SMS, - wyposażony w szwy ultradźwiękowe min. do wysokości łokcia, - u góry zapinany na rzep, - rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, - troki dł. min. 45 cm łączone kartonikiem, - sposób złożenia i konstrukcja pozwalający na aseptyczną aplikację, - nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu (dla łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich), - kolor fartucha niebieski. Fartuch powinien być: - zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 25 x 25 cm o gramaturze min. 50g/m2, - zawinięty w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), - posiadać 4 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych zawierające min. serię, datę ważności, numer REF, wytwórcę. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego M - XXL. Wymagania: - nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 50 cm słupa wody, - gramatura min. 35/m2, - wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho min. 200 kPa, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 85 N. Zgodny z normą PN EN 13795. | M-XXL | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny: - wykonany z włókniny typu SMS, - wyposażony w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i na rękawach, szwy ultradźwiękowe do wstawek, - u góry zapinany na rzep, - rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, - troki dł. min. 45 cm łączone kartonikiem, - sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. - nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu (dla łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich), - kolor fartucha niebieski. Fartuch powinien być: - zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 25 x 25 cm o gramaturze min. 50g/m2, - zawinięty w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), - posiadać 4 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji danych zawierające min. serię, datę ważności, numer REF, wytwórcę. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego M - XXL. Wymagania: - nieprzemakalność w strefie krytycznej min 66 cm słupa wody, - gramatura min. 35/m2, - wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho min. 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 90 N. Zgodny z normą PN EN 13795 | M-XXL | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 14
| Część nr | 14 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Klipsy do laparoskopu M-L - z niepirogennego tytanu, - klips w kształcie podkowy, - drut o kształcie sercowatym, - przekrój ramion klipsa w kształcie trójkąta, - jednolita grubość na całej jego długości klipsa (bez przewężeń), - wewnętrzne rowkowanie dla odpowiedniego trzymania tkanki, - wzdłużny rowek zapobiegający zjawisku nożycowania, - taśma mocująca magazynek do obłożenia pola operacyjnego lub rękawa, - wielkość klipsa otwartego (załadowanego) 8,0 mm, zamkniętego - 9,0 mm, - kolorystyczne oznaczenie magazynków w zależności od rozmiaru klipsów. Opakowania a 120 szt. (20 magazynków po 6 klipsów). | medium-large | op. (20x6 szt.) | 11 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Klipsy do laparoskopu L - z niepirogennego tytanu, - drut w przekroju z rzeźbą trapezoidalną, - poprzeczny przekrój klipsa w kształcie prostokąta, - wewnętrzne rowkowanie dla odpowiedniego trzymania tkanki, - zewnętrzne żebrowanie dla stabilności klipsa w klipsownicy, - taśma mocująca magazynek do obłożenia pola operacyjnego lub rękawa, - wielkość klipsa otwartego (załadowanego) - 11,9 mm, zamkniętego - 12,3 mm, - kolorystyczne oznaczenie magazynków w zależności od rozmiaru klipsów. Opakowania a 120 szt. (20 magazynków po 6 klipsów). | large | op. (20x6 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Woreczek ekstrakcyjny (ewakuator laparoskopowy) z prowadnicą zewnętrzną współpracujący z trokarami o średnicy 10-12 mm; regulowana wielkość otwarcia worka. Jednorazowego użytku. | 410 ml | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, - wytrzymałość na rozdarcie 290 N, - średnica włókna 0,13 mm, - wielkość oczka 0,3x0,9 mm, - grubość siatki 0,48 mm, - gramatura 80g/m2 - możliwość docinania do wymaganego kształtu, bez efektu strzępienia się. | 8cm x 12cm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, - wytrzymałość na rozdarcie 290 N, - średnica włókna 0,13 mm, - wielkość oczka 0,3x0,9 mm, - grubość siatki 0,48 mm, - gramatura 80g/m2 - możliwość docinania do wymaganego kształtu, bez efektu strzępienia się. | 15cm x 15cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Trenażer oddechowy - budowa trójkomorowa - przepływ powietrza 600; 900, 1200 mm/min - przystosowany do treningu wdechowego oraz wydechowego - wyposażony w trwałą podstawę - rurka z ustnikiem odłączana. |  | szt. | 13 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej: – komora kolekcyjna 1000 ml z podziałką co 10 ml i wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości, – płynna mechaniczna regulacja siły ssania (0-45cmH2O), – dodatkowy optyczny wskaźnik siły ssania - wyskalowany, – sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa (o stałym oporze - 1 cm H2O) – zastawka jednokierunkowa na wejściu do komory kolekcyjnej, – brak konieczności stosowania klemu na drenie pacjenta, – komora z siedmiostopniową skalą do monitorowania wielkości przecieku doopłucnowego, – automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej, – podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim, – kontrolki sygnalizujące rozprężenie płuc, niedrożność drenu pacjenta, – samouszczelniający port do pobierania próbek z komory kolekcyjnej, – praca w pozycji pionowej i poziomej, – wieszak do zawieszenia na ramie łóżka. Zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta, jednorazowego użytku, sterylny. |  | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 15
| Część nr | 15 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt spłaszczony (przystosowany do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym oraz inkubatorze); - przezroczysty, - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 1000 ml | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt okrągły; - przezroczysty; - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 2000 ml | szt. | 14 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt okrągły; - barwiony; - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 2000 ml | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Wkład wymienny do systemów ssących zintegrowany: - niesterylny, wolny od polichlorku winylu; - wyposażony w filtr przeciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem (skuteczność filtra powyżej 99,99%) - pokrywa wkładu wyposażona tylko w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta (króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności); - wymiana wkładu workowego bez konieczności odłączania źródła ssania, - pokrywa wyposażona w szeroki port do stosowania proszku żelującego; - worki wykonane z cienkiej folii. Pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia objętości. | 1000 ml | szt. | 348 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Wkład wymienny do systemów ssących zintegrowany: - niesterylny, wolny od polichlorku winylu; - wyposażony w filtr przeciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem (skuteczność filtra powyżej 99,99%) - pokrywa wkładu wyposażona tylko w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta (króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności); - wymiana wkładu workowego bez konieczności odłączania źródła ssania, - pokrywa wyposażona w szeroki port do stosowania proszku żelującego; - worki wykonane z cienkiej folii. Pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia objętości. | 2000 ml | szt. | 1848 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Dreny do ssaka dł. ok. 200 cm: - wykonany z PCV medycznego - z jednej strony końcówka żeńska, z drugiej męska do cewnika (końcówka męska wyposażona w trwale umocowany kapturek). |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Mocowanie do stołu, z aluminium. |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Mocowanie na ścianę, plastikowe. |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 16
| Część nr | 16 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Pieluchomajtki dla dorosłych, o podwyższonej chłonności (do zastosowania na dzień), wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu oraz przewiewnej włókniny w obrębie bioder. Właściowści: - rozmiar S - przewidziane dla osób o obwodzie pasa od 50 do 80-85 cm - chłonność min. 1500 g wg ISO 11 948 - 1 - indykator wilgotności, - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki bpczne, dopasowujące sie do kształtu ciała - cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu | S | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Pieluchomajtki dla dorosłych, o podwyższonej chłonności (do zastosowania na noc), wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu oraz przewiewnej włókniny w obrębie bioder. Właściowści: - rozmiar M - przewidziane dla osób o obwodzie pasa ok. od 70-75 do 110-120 cm - chłonność min. 2800 g wg ISO 11 948 - 1 - indykator wilgotności, - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki bpczne, dopasowujące sie do kształtu ciała - cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu | M | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Pieluchomajtki dla dorosłych, o podwyższonej chłonności (do zastosowania na noc), wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu oraz przewiewnej włókniny w obrębie bioder. Właściowści: - rozmiar L - przewidziane dla osób o obwodzie pasa 100 - 150 cm - chłonność min. 3000 g wg ISO 11 948 - 1 - indykator wilgotności, - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki bpczne, dopasowujące sie do kształtu ciała - cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu | L | szt. | 57300 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Pieluchomajtki dla dorosłych, o podwyższonej chłonności (do zastosowania na noc), wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu oraz przewiewnej włókniny w obrębie bioder. Właściowści: - rozmiar XL - przewidziane dla osób o obwodzie pasa 130 - 170 cm - chłonność min. 3000 g wg ISO 11 948 - 1 - indykator wilgotności, - wzdłuż wkładu chłonnego osłonki bpczne, dopasowujące sie do kształtu ciała - cztery przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu | XL | szt. | 19140 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Chusteczki nasączone do pielęgnacji i oczyszczania skóry, o właściwościach nawilżających, pH 5,5, wymiary min. 20 x 28 cm. Opakowanie 80 szt. z klipsem gwarantującym szczelne zamykanie opakowania po każdorazowym użyciu | - | op. | 620 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Pianka myjąco pielęgnująca do skóry, nawilzająca, łagodnie oczyszczająca bez użycia wody i mydła. Opakowanie 500 ml | - | op. | 400 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Krem ochronny z tlenkiem cynku, przeznaczony do zabezpieczania skóry przed odleżynami i podrażnieniami, przyspieszjący regenerację podrażnionej skóry. Opakowanie 200 ml | - | op. | 400 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Chusteczki nasączone do pielęgnacji i oczyszczania skóry dla dzieci o właściwościach nawilżających, delikatne, Opakowanie 56 szt. | - | op. | 120 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Pieluszki dla dzieci o wadze około 2 - 5 kg, przepuszczjące powietrze, z wycięciem na kikutpępowiny z atestem PZH | - | szt. | 3228 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Pieluszki dla dzieci o wadze około 3 - 6 kg, przepuszczjące powietrze, z atestem PZH | - | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | Pieluszki dla dzieci o wadz e około 5 - 9 kg , przepuszczjące powietrze, z atestem PZH | - | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | Pieluszki dla dzieci o wadz e około 8 - 18 kg , przepuszczjące powietrze, z atestem PZH | - | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | Podkłady ginekologiczne dla kobiet po porodzie. | - | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
x | x | x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 17
| Część nr | 17 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z: -siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, - gramatura siatki 21g/m2, - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych, - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy, - siatka w komplecie z 6 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji, - rozmiar siatki standard. |  | szt | 17 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z: -siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, - gramatura siatki 21g/m2, - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych, - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy, - siatka w komplecie z 4 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji, - rozmiar siatki standard. |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo krzyżowych składający się z: - siatki polipropylenowej monofilamentowej w kształcie litery „C’’, - gramatura siatki 21g/m2, - -porowatość siatki 93%, - siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji. |  | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Siatka do fiksacji kikuta pochwy w procedurach laparoskopowych, otwartych, składająca się z: - siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery „Y’’, - siatka z wszytymi nićmi koloru zielonego definiującymi granice docinania implantu, - porowatość siatki 93%. gramatura siatki 21g/m2 |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Wielorazowe narzędzie do fiksacji szwów do więzadeł kolcowo krzyżowych, łuku ścięgnistego i powięzi zasłonowych bez kontroli wzroku. Narzędzie przystosowane do użycia z jednorazowymi sterylnymi ładunkami zawierającymi szwy o dł. 70 cm. |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Ładunki do wielorazowego narzędzia do fiksacji siatki, niewchłanialne, kolor zielony. Opakowania a 10 szt. |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Taśma jednorazowa przeznaczona do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - do implantacji metodą nadłonową. Parametry: - całkowicie niewchłanialna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, w osłonce, - długość 450mm, grubość 0,55 mm, szerokość 1,1cm, - gramatura 80g/m2 - posiada 10 nici do pooperacyjnej korekty położenia taśmy, - sterylna. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Taśma uniwersalna z wycięciem pod cewką do implantacji załonowej jak i przezzasłonowej. Taśma regulowana z 10 nitkami do pooperacyjnej korekty. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Taśma jednorazowa przeznaczona do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - do implantacji metodą nadłonową, jak i z dostępu przezzasłonowego. Parametry: - całkowicie niewchłanialna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, w osłonce, - długość 450mm, grubość 0,55 mm, szerokość 1,1cm, - gramatura 80g/m2 - końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy, - sterylna. |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Prowadnica wielorazowa do nadłonowej implantacji taśmy o następujących parametrach: - materiał: stal i aluminium - długość całkowita: 317 mm - długość uchwytu: 127 mm |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 18
| Część nr | 18 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej - plastyka przednia pochwy: - implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, - materiał: polipropylen monofilament, - gramatura 48g/m² (+/-0,02g/m²), grubość siatki 0,33 (+/-1%), grubość nitki 80 μm (+/-0,5μm), porowatość 84%, - rozmiar: długość ramię górne - 38 cm (+/-0,05cm), długość ramię dolne - 45 cm (+/-0,05cm), odległość między ramionami 6cm, - geometria romboidalna, - brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej - plastyka tylna pochwy: - implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką, - materiał: polipropylen monofilament, - gramatura 48g/m² (+/-0,02g/m²), grubość siatki 0,33 (+/-1%), grubość nitki 80 μm (+/-0,5μm), porowatość 84%, - rozmiar: długość 45 cm (+/-0,05cm), wysokość 12 cm (+/-1cm, szerokość 3,5 cm (+/- 0,1cm), - brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele: - materiał: polipropylen monofilament, - plastikowa osłonka na taśmie, - gramatura: 48g/m², grubość: 0,33 (+/- 0,01 mm), porowatość 84%, - długość: 45 cm (+/-0,5 cm), szerokość 1,1 cm (+/- 0,1 cm), w części środkowej 3,5 cm (+/- 0,1 cm), - geometria romboidalna, - brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: - materiał: polipropylen monofilament, - plastikowa osłonka na taśmie, - gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m2), grubość 0,33 mm (+/- 1%), porowatość 84%, grubość nitki 80µm(+/- 0,5 µm), - rozmiar: dł. 45 cm (+/- 0,5 cm) szer. 1,1 cm (+/- 0,1 cm), - geometria romboidalna, - brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................

## 19
| Część nr | 19 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25 mm, średnica cewnika 2,2 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,8mm, dł. noska ok. 6 mm, dla kanału o śr. min. 2,8 mm. Akceptujący prowadnik 0,035” |  | szt. | 85 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Papilotom igłowy, jednorazowego użytku, dwukanałowy, igła o regulowanej długości, o maksymalnym wysunięciu. 6mm, średnica proksymalnej części cewnika 2,2mm, dystalnej części 1,8mm, papilotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika. Akceptujący prowadnik 0,035" |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o zróżnicowanej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon. Średnice balonu: 9mm; 13mm; 16mm: Śr. cewnika: 7 Fr. Długość narzędzia: 200cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z prowadnikiem 0,035”. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Urządzenie do pompowania balonów wysokociśnieniowych, jednorazowe, z manometrem oraz giętkim drenem przyłączeniowym zakończonym portem LUER, zakres ciśnień: 0-440PSI |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5 Fr; 10 Fr. Długość 220cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. |  | szt. | 44 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego użytku, 75x90cm, posiadająca 3 taśmy przylepne mocujące ją do stolika, na wierzchniej stronie 4 foliowe, przezierne kieszenie na narzędzia. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 8,5 Fr; 10 Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner pozwalający na zachowanie sterylności podczas zakładania protezy na zestaw. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typu podwójny pigtail, posiadająca 2 pętle mocujące. Śr. 8,5 Fr; 10 Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner pozwalający na zachowanie sterylności podczas zakładania protezy na zestaw |  | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Proteza dróg trzustkowych wykonana z PTFE, wygięta, posiadająca 2 zaczepy służące stabilizacji położenia. Śr. 5 Fr i 7 Fr. Odległość między zaczepami 3cm; 5cm; 7cm; 9cm (zamawiane wg potrzeb) |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-drutowy, z plecionego drutu. Długości koszyków: 50mm; 60mm. Średnica osłonki 2,3mm. Do kanału roboczego min. 2,8mm. Funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu. |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | Stent samorozprężalny żółciowy, nitinolowy, niepokryty. Dł. stentów: 40mm; 60mm; 80mm; 100mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180cm, śr. 8 Fr. Współpracujący z prowadnikiem max. 0,035”. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | Stent samorozprężalny żółciowy, nitinolowy, całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Dł. stentów: 40mm; 60mm; 80mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180cm, śr. 9 Fr. Współpracujący z prowadnikiem max. 0,035”. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka prosta 5cm, średnica 0,035”, długość 450cm |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka zagięta 5cm, średnica 0,035”, długość 450cm |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | Cewnik ECPW do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, zakończony metalową kulką, do prowadnika 0,035", średnica cewnika 1,8 mm, łącznik typu Y trwale połączony z rękojeścią, umożliwia podanie kontrastu bez usunięcia prowadnika |  | szt. | 38 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | Balon do poszerzania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, średnice: 6mm; 8mm, długości balonu 20-30mm, średnica cewnika 1,9 mm, współpracujący z prowadnicą 0,035", długość całkowita narzędzia 200 cm. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | Popychacz do protez dróg żółciowych i trzustkowych, jednorazowego użytku, śr. 7 Fr, dł. 180 cm |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
18 |  |  | Popychacz do protez dróg trzustkowych, jednorazowego użytku, śr. 5 Fr, dł. 180 cm |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
19 |  |  | Kosz do litotrypsji, jednorazowego użytku, dł. robocza 400 cm, współpracujący z litotryptorem firmy Endo-Flex, kształt spiralny, 4-drutowy, długość kosza 60 mm |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
20 |  |  | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typu podwójny pigtail, posiadająca 2 pętle mocujące. Śr. 7 Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm, w opakowaniu plastikowy pozycjoner pozwalający na zachowanie sterylności podczas zakładania protezy na zestaw |  | szt. | 14 |  | 0 |  | 0
x | x |  | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
Podpis osoby/osób umocowanych do zaciągania zobowiązań …..............................