- Część III – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa wszelkich uszkodzeń mechanicznych i eksploatacyjnych, konserwacja, przeglądy sprzętu endoskopowego będącego na wyposażeniu Zamawiającego.

Zamówienie należy realizować, cyklicznie wg potrzeb Zamawiającego, przez okres 
24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac serwisowych aparatury i sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia oraz do utrzymania tych urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonywania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu, zgodnie 
z zaleceniami i instrukcją obsługi producenta produktu w skład, którego wchodzą czynności:

- sprawdzenie szczelności urządzenia – test szczelności

- sprawdzenie parametrów obrazu (ostrość, balans bieli, przyciski)

- sprawdzenie sprawności światłowodu oświetlającego,

- sprawdzenie stanu rzeczywistego elementów tj.: tuba wziernikowa, segment zginalny, guma osłonowa, końcówka dystalna, soczewki światłowodowe, soczewka obiektywu, dysze, kanały: operacyjny, wodny powietrzny,

- sprawdzenie części sterującej: obudowy rękojeści, kąty wychylenia końcówki dystalnej, dźwignie hamulców,

- sprawdzenie stanu  osłony światłowodowej, obudowy wtyku, styków elektrycznych 
i soczewki światłowodowej wtyku,

- wymiany podzespołów i części zużytych eksploatacyjnie,

- nadzoru autorskiego i serwisowego nad oprogramowaniem ENDOBOX  użytkowanym w pracowni endoskopowej szpitala.

- dokonywania napraw wszelkich uszkodzeń mechanicznych i eksploatacyjnych sprzętu 
wymienionego w załączniku nr 1 do OPZ.

- Dokonywania bieżącej konserwacji sprzętu w zakresie i terminach zalecanych przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z póź. zm.),

- odnotowywanie faktu wykonania czynności serwisowych poprzez wpisanie w paszport urządzenia,

- po każdorazowej naprawie ,konserwacji ,przeglądzie sporządzenie protokołu/kart pracy z wyszczególnieniem wykonanych czynności oraz wymienionych materiałów,

- utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00.

- Naprawy urządzeń dokonywane będą po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznie, pisemnie, faksem lub elektronicznie Wykonawcy o zaistniałej nieprawidłowości przez upoważnionego pracownika Szpitala. Zamawiający w zawiadomieniu poda nazwę sprzętu, gdzie się znajduje oraz określi - jeśli to możliwe stwierdzoną usterkę.

- Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż 48 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8:00 a 15:00.

- W przypadku kiedy zachodzi konieczność wykonania naprawy w siedzibie Wykonawcy zawiadamia on Zamawiającego określając sposób i termin odbioru sprzętu przekazywanego do naprawy, przeglądu lub konserwacji.

- Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie do 3 dni roboczych, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie do 10 dni roboczych.

- Jeżeli czas naprawy aparatu lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 3 dni robocze, liczonych od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
do użytkowania urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie przekazane Wykonawcy (koszty użyczenia urządzenia zastępczego wliczony w cenę oferty).

- Koszt dostarczenia urządzenia, o którym mowa w pkt. 7 pokrywa Wykonawca.

- W przypadku uszkodzenia aparatu zastępczego, o którym mowa w pkt. 7 koszt naprawy pokrywa Wykonawca.

- Naprawy będą dokonywane zgodnie z bieżącymi ustaleniami przez strony w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy. Usługi przeglądów i konserwacji będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

- Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego będące przedmiotem zamówienia mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia potwierdzone przez producenta sprzętu (szkolenia, certyfikaty, zaświadczenia). Wykonawca dostarczy wykaz osób wyznaczonych do realizacji umowy, zaświadczenia wystawione przez producenta o odbytych szkoleniach dla urządzeń objętych umową, wykaz urządzeń kontrolno -pomiarowych niezbędnych do wykonywania napraw przeglądów i konserwacji urządzeń objętych umową, świadectwo autoryzacji wystawione przez producenta do wykonywania napraw i konserwacji urządzeń objętych umową, poświadczone przez producenta zakresy czynności przeglądów i konserwacji oraz ich wymaganą częstotliwość wraz z określeniem czasokresu eksploatacji materiałów zużywalnych

- Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy sprzętu medycznego 
z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wykonania naprawy,

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych.

- Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego wliczony w cenę oferty.

- Każdorazowy przegląd, konserwacja, naprawa urządzenia musi zostać udokumentowana kosztorysem/protokołem/raportem serwisowym zawierającym informacje o: kosztach części użytych do naprawy (okres gwarancji na podzespoły), kosztach i ilości r/g, innych kosztach związanych z realizacją usługi (transport, dojazd, diagnostyka, testowanie, aparat zastępczy itp.) 
w rozbiciu na poszczególne urządzenia. Ponadto w przypadku kiedy w trakcie naprawy została wymieniona część objęta gwarancją producenta Wykonawca zaznaczy to w przedstawionym kosztorysie jako osobną pozycję.

- W przypadku wysokich kosztów napraw poszczególnych urządzeń osiągających 70% wartości rynkowej urządzenia Wykonawca zobowiązany jest  poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić ofertę zakupu innego sprawnego urządzenia (z gwarancją) o parametrach wyższych niż dotychczas. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zakupie innego sprawnego urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji uszkodzonych urządzeń wraz z wystawieniem dokumentu utylizacji. Koszty utylizacji należy uwzględnić w cenie oferty.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 15 i 16 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego, na bieżąco jako załączniki do każdej faktury po okresie którego ona dotyczy.

Załącznik 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Typ | Numer serii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor wizyjny | EPK-i5000 | EE012711 |
|  | Procesor wizyjny | EPK-100P | EB011842 |
|  | Videokolonoskop | EC-3890FI2 | A111995 |
|  | Videokolonoskop | EC-3890FK2 | A120336 |
|  | Videokolonoskop | EC-3870FK2 | A120588 |
|  | Videokolonoskop | EC-3870FK2 | A120833 |
|  | Videokolonoskop | EC38-i10F2 | A110570 |
|  | Videogastroskop | EG-2990I | A118163 |
|  | Videogastroskop | EG-2990K | H119207 |
|  | Videogastroskop | EG16-K10 | A120104 |
|  | Videogastroskop | EG-2970K | A120547 |
|  | Videogastroskop | EG-290KP | G123207 |
|  | Videobronchoskop | EB-1975K | G120216 |
|  | Videoduodenoskop | ED-3490TK | H121089 |
|  | Videoduodenoskop | ED-3470TK | G120376 |
|  | Procesor wizyjny | EPK-i5000 | A620149 |
|  | Videokolonoskop | EC3890Li | K110058 |
|  | Videokolonoskop | EC-3890TLK | H120131 |
|  | Program do archiwizacji badań | EndoBox | ----------- |
|  | Szafa do przechowywania endoskopów | SK05310 | SK05310-2017-001 |
|  | Szafa do przechowywania endoskopów | SK05310 | SK05310-2017-002 |