Załącznik Nr 4 do SIWZ                                                                   nr postępowania ZP17/PN/2020

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

PARAMETRY TECHNICZNE  APARATU

- Wymagane parametry aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej.

Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

Nazwa aparatu 		……………………………………………….

(Model, typ)

numer katalogowy 	………………………………………………

rok produkcji

(nie starszy niż 2010 r.) 	…………………………..

ilość  1 sztuka

| L.p. |  | Wymagane parametry graniczne podlegające ocenie | Parametry oferowane Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno – żylnej filtracji (CVVH) | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodializy (CVVHD) | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF) | TAK |  |
| 4. | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF) | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF) | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP) | TAK |  |
| 7. | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
| 8. | Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
| 9. | Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min. | TAK |  |
| 10. | Przepływ płynu substytucyjnego min. od 10 – 130 ml/min. | TAK |  |
| 11. | Przepływ dializatu min. od 10 – 70 ml/min. | TAK |  |
| 12. | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu | TAK |  |
| 13. | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 35 – 39 ºC | TAK |  |
| 14. | Regulacja przepływu pompy krwi min. od 10 – 450 ml/min. | TAK |  |
| 15. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego hemofiltra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |
| 16. | System bilansujący: min. trzy niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, filtratu, itp. | TAK |  |
| 17. | Dokładność ważenia – 1 g | TAK |  |
| 18. | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK |  |
| 19. | Cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, filtratu lub osocza | TAK |  |
| 20. | Niezależne odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu i filtratu | TAK |  |
| 21. | Możliwość poboru płynu dializacyjnego z 4 worków po 5 l. jednocześnie | TAK |  |
| 22. | Moduł cytrynian – wapń | TAK |  |
| 23. | Ciągła hemodializa i hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową (CVVHD i CVVHDF CiCa) | TAK |  |
| 24. | Możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu drenów | TAK |  |
| 25. | Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie | TAK |  |
| 26. | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
| 27. | Detektor powietrza | TAK |  |
| 28. | Pułapki powietrza (za i/lub przed hemofiltrem) – 2 szt. | TAK |  |
| 29. | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 31. | Gwarancja na cały okres dzierżawy | TAK |  |
| 32. | Czas reakcji serwisu – do 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 33. | Czas naprawy aparatu powyżej 72 godzin w dni robocze – wymagane wstawienie urządzenia zastępczego na okres naprawy | TAK |  |

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego 
i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego 
z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń 
w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. 
W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

................................., dnia................                                                 ....................................................

(miejscowość)	                                                                                         (pieczątka i podpis osoby uprawnionej

do zaciągania zobowiązań)