| Parametry techniczno - użytkowe dla części nr 13 |  |
| --- | --- |
|  | Wykonawca oświadcza, że: |
| Proponowane glukometry spełniają poniższe wymagania Zamawiającego: |  |
| a. | funkcja Auto-coding (bez kodowania kluczy i ręcznego ustawiania kodów) |
| b. | podświetlany ekran |
| c. | duże, czytelne cyfry |
| d. | dopuszczalność pomiarów glikemii u dzieci i noworodków |
| e. | przeznaczony do użytkowania w warunkach szpitalnych przez personel medyczny |
| f. | opakowania pasków zawiera min 50 szt. |
| g. | detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska testowego wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru. |
| h. | wykorzystany enzym na paskach (oksydaza glukozy), nie interferuje z metforminą, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, amoksycyliną, tetracykliną |
| i. | kapilara samozasysająca krew w przedniej części paska - wielkość zasysanej krwi od 0,3µl do 0,7 µl, |
| j. | pomiar krwi kapilarnej, kalibracja do osocza krwi |
| k. | możliwość pomiaru z alternatywnych miejsc (dłoń, przedramię) |
| l. | czas pomiaru do 5 sekund |
| m. | zakres hematokrytu od 20 do 60% |
| n. | zakres pomiaru: dolna granica zakresu od ≤ 20 mg/dl- górna granica zakresu ≤ 600 mg/dl |
| o. | zakres temperatury przechowywania pasków 10- 30oC, możliwość wykonania pomiaru w temperaturze 10-40oC (karetki pogotowia, zespoły wyjazdowe) |
| p. | minimalizacja zafałszowań pomiarów - norma ISO 15197:2015 |
| r. | możliwość przeprowadzenia testu kontrolnego przynajmniej na 2 zakresach płynów kontrolnych |
| Wykonawca dostarczy przynajmniej 1 płyn kontrolny co 3 miesiące w celu przeprowadzenia walidacji glukometrów w oddziałach szpitalnych. |  |
| Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji i obsługi przedmiotu zamówienia. |  |
| Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy serwis sprzętu obejmujący wymianę uszkodzonych glukometrów oraz odbiór i utylizację zużytych glukometrów w momencie wygaśnięcia zawartej umowy. |  |

Podpis Wykonawcy

…………………………………..