##### Część III – Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 2 szt. myjni do endoskopów wraz z środkami do mycia i dezynfekcji w ilościach wyszczególnionych w Formularzu asortymentowo – ilościowym Załącznik nr 2 do IDW, oraz utrzymanie oferowanego sprzętu medycznego w ciągłej sprawności technicznej (przeglądy techniczne, testy, naprawy, wymiany części – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu medycznego), demontaż po okresie dzierżawy.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przeznaczonego do dzierżawy przedmiotu zamówienia.

- Dzierżawa ww. urządzeń i usług trwać będzie 24 miesiące od dnia uruchomienia i odbioru.

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę sprzętu , niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia, utrzymania oferowanego sprzętu medycznego w ciągłej sprawności technicznej (przeglądy techniczne, testy, naprawy, wymiany części – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu medycznego) oraz demontaż po okresie dzierżawy wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

- Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia na teren Szpitala Miejskiego w Miastku do Pracowni Endoskopowej wskazany przez Zamawiającego - każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

- Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

- Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

- Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Warunki serwisu i gwarancji.

- W cenie oferty bezpłatne (wraz z dojazdem) przeglądy okresowe, naprawy, testy akceptacyjne i eksploatacyjne itp. niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 24 godz. w dni robocze

- Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 48 godz.  roboczych, w przypadku przedłużania się naprawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zamiennego w terminie 24 godzin.

- Instrukcje obsługi w języku polskim - zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych

- Wymagane parametry przedmioty zamówienia.

Parametry podane w rubryce „Parametry wymagane” stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty

Przedmiotem zamówienia jest dostawa MYJNI DEZYNFEKTOR NA JEDEN ENDOSKOP z modułem RFID – 2 szt.

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, nazwa, typ, | podać |  |
|  | rok produkcji | Nie starszy niż 2016 r. |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów | tak |  |
|  | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekcyjnych różnych producentów | tak |  |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu glutarowego lub kwasu nadoctowego | tak |  |
|  | Możliwość stosowania gotowego roztworu środka dezynfekcyjnego lub zastosowanie koncentratu, z którego myjnia w sposób automatyczny przygotuje roztwór do dezynfekcji o zaprogramowanym stężeniu. | tak |  |
|  | Myjnia pracująca w oparciu o środki wielorazowego użytku. | tak |  |
|  | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | tak |  |
|  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | tak |  |
|  | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) | tak |  |
|  | Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu realizacji poszczególnych faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu (w zależności od rodzaju stosowanych środków) z zakresie min 0-24h | tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia | tak |  |
|  | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku: czasu i ilości cykli. | tak |  |
|  | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej | tak |  |
|  | Posiadanie programu z wykorzystaniem środków do dezynfekcji na zimno: - gotowego preparatu wielodniowego, - przygotowanie preparatu wielodniowego z koncentratu, - przygotowanie preparatu jednokrotnego użytku z koncentratu, | tak |  |
|  | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów | tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą: - przebieg procesu mycia i dezynfekcji | tak |  |
|  | Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l. | tak |  |
|  | Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2l | tak |  |
|  | Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l | tak |  |
|  | Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l | tak |  |
|  | System niezależnych pomp dozujący, min. 2 pompy działające oddzielnie | tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym | tak |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanymi endoskopami firmy Pentax. | tak |  |
|  | Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z nich | tak |  |
|  | Wymiary myjni max 45x75x102cm (szer. x gł. x wys.) | tak |  |
|  | Waga myjni max 60kg | tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w moduł RFID w celu identyfikacji endoskopów i użytkowników | tak |  |
|  | Myjnia w pełni kompatybilna z użytkowanym systemem archiwizacji badań endoskopowych. (ENDOBOX) | tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w system archiwizacji przebiegu procesu mycia i dezynfekcji i moduł wysyłający raport w formie elektronicznej do systemu archiwizacji badań endoskopowych używanym w pracowni(ENDOBOX) | tak |  |