##### Część III – Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w ilościach i asortymencie wymienionym w poniższych tabelach „zestawienie parametrów technicznych” oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia – jeśli jest wymagane.

- Zamówienie należy zrealizować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

CZĘŚĆ NR 1

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa ZESTAW DO REKTOSKOPU nie starszy niż 2013 r.- komp. 1  uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji;

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent:

Urządzenie typ :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji :

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optyka do rektoskopu operacyjnego, kąt patrzenia 30°, śr. 5 mm, dł. 21 cm kompatybilna z tubusem rektoskopu operacyjnego o długości 7,5 cm i 15 cm, wyposażona w układ optyczny typu Hopkins, okular osadzony pod kątem w stosunku do osi optyki, autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
|  | Tubus rektoskopu operacyjnego, dł. rob. 15 cm, śr. zew. 40 mm: - wyposażony w rękojeść z zaczepem umożliwiającym przymocowanie do ramienia trzymającego; - wyposażony w zawór z przyłączem Luer-Lock w dolnej części rękojeści umożliwiający ewakuację oparów; - koniec proksymalny tubusu umożliwiający przymocowanie nasadki roboczej z kanałami dla instrumentów oraz optyki; - 1 szt. | TAK |  |
|  | Nasadka robocza rektoskopu kompatybilna z tubusem o dł. 15 cm, wyposażona w: - kanał prowadzący optyki wraz z zaworem z przyłączem Luer-Lock i kranikiem do przepłukiwania czoła optyki; - oddzielny zawór z przyłączem Luer-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; kanał insuflacyjny poprowadzony bocznie do kanału optyki; - 2 wejścia dla instrumentów o śr. 5 mm oraz 1 wejście dla instrumentów o śr. do 12 mm, każde z wejść wyposażone w uszczelkę zewnętrzną oraz wewnętrzną; - 1 szt. | TAK |  |
|  | Obturator kompatybilny z tubusem rektoskopu operacyjnego o dł. 15 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające typu KELLY, rozbieralne na trzy elementy, rączka, tubus, element roboczy, średnica 5mm, długość 36 cm, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające bransze do dołu, ząbki 2x4, średnica. 5 mm, długość robocza 36 cm, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wkład nożyczek ostrza do dołu, zakrzywione w prawo, 1 bransza ruchoma, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-koagulacyjna igłowa, proksymalnie i dystalnie zagięta do dołu, średnica 5 mm, długość robocza 33 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-koagulacyjna, proksymalnie i dystalnie zagięta do dołu, średnica 5 mm, długość robocza 33 cm -1szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt z zaworem typu „Trumpet”, do zastosowania z rurkami ssąco - płuczącymi o średnicy 5mm, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy perforowany do sterylizacji i przechowywania instrumentów, dwupoziomowy, wymiar zewnętrzny min. 520x240x115mm, zestaw składający się z: Kontener, Pokrywa, Mata silikonowa, Klipsy mocujące (24szt.), paski silikonowe (24 szt.) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania jednej optyki z okularem skośnym – 1 szt. | TAK |  |
|  | Aplikator, do zakładania uszczelek w nasadce roboczej rektoskopu Operacyjnego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw uszczelek do rektoskopu operacyjnego – 2 szt. | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe kształt U, bez mocowania do stołu, bez uchwytu instrumentowego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo przeglądu technicznego wykonanego przez autoryzowanego producenta sprzętu , potwierdzające jego sprawność. Świadectwo musi być nie starsze niż jeden miesiąc przed datą dostarczenia. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | TAK |  |
|  | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 12 m-cy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania. Gwarancja obejmuje wszystkie części składowe i uszkodzenia mechaniczne. | TAK/popdać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 2 dni w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji – podać ilość przeglądów w roku wymaganych przez producenta. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks |  |

CZĘŚĆ NR 2

#### 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa WIDEOBRONCHOSKOP nie starszy niż 2014 r.-  1 szt. uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji;

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent:

Urządzenie typ :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji :

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompatybilny z posiadanym wieoprocesorem serii EPK-100p oraz EPK-i5000 | TAK |  |
|  | Przetwornik CCD „kolor” | TAK |  |
|  | Kanał roboczy min. 2,7 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej min. 600 mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min. 120o | TAK |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej w dół: 120° | TAK |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowe w górę: 170° | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 6,4 mm | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-50 mm | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu. | TAK |  |
|  | Minimum 4 dowolnie programowalne przyciski znajdujące się na głowicy wideobronchoskopu | TAK |  |
|  | Rotacja endoskopu we wtyku do procesora min. 180° | TAK |  |
|  | Przyłącze ssaka zamontowane na stałe dla celów higienicznych | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadaną myjnią dezynfektorem EndoCleaner bez konieczności adaptacji przyłączy w tym z posiadanym systemem RFID | TAK |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym systemem archiwizacji danych badań endoskopowych EndoBox z możliwością dołączenia do bazy aparatów i archiwizacji badania oraz raportu z procesu mycia i dezynfekcji endoskopu. | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadana kabiną serii EndoStore do przechowywania endoskopów bez konieczności adaptacji przyłączy | TAK |  |
|  | Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo przeglądu technicznego wykonanego przez autoryzowanego producenta sprzętu , potwierdzające jego sprawność. Świadectwo musi być nie starsze niż jeden miesiąc przed datą dostarczenia. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | TAK |  |
|  | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 12 m-cy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania. Gwarancja obejmuje wszystkie części składowe i uszkodzenia mechaniczne. | TAK/popdać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 2 dni w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji – podać ilość przeglądów w roku wymaganych przez producenta. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks |  |

2.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa WIDEODUODENOSKOP nie starszy niż 2013 r. -  1 szt. uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji;

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent:

Urządzenie typ :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji :

| - LP. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | - PARAMETRY WYMAGANE | - PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompatybilny z posiadanym wieoprocesorem serii EPK-100p oraz EPK-i5000 | TAK |  |
|  | Kanał roboczy min. 4,0 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej min. 1250 mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min. 100o | TAK |  |
|  | Kąt odchylenia pola widzenia od osi endoskopu min.5o | TAK |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra 120° b) dół 90° c) prawo 105° d) lewo 90° | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max 11,8 mm | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min 4-60 mm | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu (minimum 4 przyciski) | TAK |  |
|  | Elewator duodenoskopu w systemie „V” | TAK |  |
|  | Rotacja endoskopu we wtyku do procesora wizyjnego min. 180o | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadaną myjnią dezynfektorem EndoCleaner bez konieczności adaptacji przyłączy w tym z posiadanym systemem RFID | TAK |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym systemem archiwizacji danych badań endoskopowych EndoBox z możliwością dołączenia do bazy aparatów i archiwizacji badania oraz raportu z procesu mycia i dezynfekcji endoskopu. | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadana kabiną serii EndoStore do przechowywania endoskopów bez konieczności adaptacji przyłączy | TAK |  |
|  | Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo przeglądu technicznego wykonanego przez autoryzowanego producenta sprzętu , potwierdzające jego sprawność. Świadectwo musi być nie starsze niż jeden miesiąc przed datą dostarczenia. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | TAK |  |
|  | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 12 m-cy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania. Gwarancja obejmuje wszystkie części składowe i uszkodzenia mechaniczne. | TAK/popdać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 2 dni w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji – podać ilość przeglądów w roku wymaganych przez producenta. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks |  |

3.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa WIDEODUODENOSKOP nie starszy niż 2015 r. -  1 szt. uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji;

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent:

Urządzenie typ :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji :

| - LP. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | - PARAMETRY WYMAGANE | - PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompatybilny z posiadanym wieoprocesorem serii EPK-100p oraz EPK-i5000 | TAK |  |
|  | Kanał roboczy min. 4,0 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej min. 1250 mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min. 100o | TAK |  |
|  | Kąt odchylenia pola widzenia od osi endoskopu min.5o | TAK |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra 120° b) dół 90° c) prawo 105° d) lewo 90° | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max 11,8 mm | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min 4-60 mm | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu (minimum 4 przyciski) | TAK |  |
|  | Elewator duodenoskopu w systemie „V” | TAK |  |
|  | Rotacja endoskopu we wtyku do procesora wizyjnego min. 180o | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadaną myjnią dezynfektorem EndoCleaner bez konieczności adaptacji przyłączy w tym z posiadanym systemem RFID | TAK |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym systemem archiwizacji danych badań endoskopowych EndoBox z możliwością dołączenia do bazy aparatów i archiwizacji badania oraz raportu z procesu mycia i dezynfekcji endoskopu. | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadana kabiną serii EndoStore do przechowywania endoskopów bez konieczności adaptacji przyłączy | TAK |  |
|  | Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo przeglądu technicznego wykonanego przez autoryzowanego producenta sprzętu , potwierdzające jego sprawność. Świadectwo musi być nie starsze niż jeden miesiąc przed datą dostarczenia. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu | TAK |  |
|  | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 12 m-cy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania. Gwarancja obejmuje wszystkie części składowe i uszkodzenia mechaniczne. | TAK/popdać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 2 dni w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 14 dni roboczych | TAK |  |
|  | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji – podać ilość przeglądów w roku wymaganych przez producenta. | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks |  |